
SCETIA:T1105混凝土比对结果

	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0001
	5162
	2
	61
	48.9
	49.6
	-0.239
	满意

	0002
	5002
	3
	64
	45.1
	44.85
	0.098
	满意

	0003
	5387
	5
	46
	40.7
	42.3
	-0.563
	满意

	0005
	5047
	6
	57
	37.2
	37.3
	-0.041
	满意

	0006
	5024
	5
	46
	38.3
	42.3
	-1.406
	满意

	0007
	5191
	6
	57
	35.2
	37.3
	-0.863
	满意

	0008
	5036
	1
	65
	52.2
	48.1
	0.935
	满意

	0011
	5368
	3
	64
	45.3
	44.85
	0.177
	满意

	0012
	5373
	5
	46
	38.4
	42.3
	-1.371
	满意

	0013
	5127
	3
	64
	47.9
	44.85
	1.197
	满意

	0014
	5203
	6
	57
	32.5
	37.3
	-1.973
	满意

	0015
	5133
	3
	64
	44.6
	44.85
	-0.098
	满意

	0016
	5249
	1
	65
	44.8
	48.1
	-0.753
	满意

	0017
	5073
	1
	65
	43.0
	48.1
	-1.163
	满意

	0018
	5342
	2
	61
	48.8
	49.6
	-0.273
	满意

	0019
	5064
	1
	65
	44.1
	48.1
	-0.912
	满意

	0021
	5229
	4
	55
	39.5
	40.2
	-0.253
	满意

	0022
	5086
	3
	64
	41.5
	44.85
	-1.315
	满意

	0023
	5029
	5
	46
	42.8
	42.3
	0.176
	满意

	0024
	5054
	2
	61
	47.7
	49.6
	-0.649
	满意

	0027
	5065
	3
	64
	47.7
	44.85
	1.119
	满意

	0030
	5001
	6
	57
	36.9
	37.3
	-0.164
	满意

	0032
	5276
	1
	65
	55.4
	48.1
	1.665
	满意

	0033
	5097
	1
	65
	54.5
	48.1
	1.460
	满意

	0037
	5195
	3
	64
	45.8
	44.85
	0.373
	满意

	0038
	5246
	2
	61
	49.2
	49.6
	-0.137
	满意

	0039
	5150
	2
	61
	51.0
	49.6
	0.478
	满意

	0041
	5349
	2
	61
	43.0
	49.6
	-2.256
	基本满意

	0042
	5345
	2
	61
	41.1
	49.6
	-2.905
	基本满意

	0043
	5179
	6
	57
	35.5
	37.3
	-0.740
	满意

	0044
	5236
	1
	65
	52.3
	48.1
	0.958
	满意

	0045
	5085
	6
	57
	34.0
	37.3
	-1.356
	满意

	0046
	5214
	2
	61
	47.8
	49.6
	-0.615
	满意

	0048
	5012
	4
	55
	41.1
	40.2
	0.325
	满意

	0050
	5092
	6
	57
	37.5
	37.3
	0.082
	满意

	0052
	5376
	1
	65
	45.6
	48.1
	-0.570
	满意

	0054
	5253
	3
	64
	44.6
	44.85
	-0.098
	满意

	0055
	5176
	3
	64
	42.2
	44.85
	-1.040
	满意

	0056
	5317
	5
	46
	36.3
	42.3
	-2.110
	基本满意


	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0058
	5114
	1
	65
	48.1
	48.1
	0.000
	满意

	0059
	5375
	1
	65
	44.1
	48.1
	-0.912
	满意

	0060
	5087
	6
	57
	35.0
	37.3
	-0.945
	满意

	0061
	5210
	2
	61
	49.0
	49.6
	-0.205
	满意

	0062
	5313
	5
	46
	44.5
	42.3
	0.774
	满意

	0064
	5284
	4
	55
	41.0
	40.2
	0.289
	满意

	0066
	5280
	5
	46
	43.6
	42.3
	0.457
	满意

	0068
	5128
	1
	65
	53.4
	48.1
	1.209
	满意

	0069
	5011
	2
	61
	47.6
	49.6
	-0.684
	满意

	0071
	5271
	1
	65
	47.5
	48.1
	-0.137
	满意

	0073
	5311
	2
	61
	49.1
	49.6
	-0.171
	满意

	0074
	5023
	4
	55
	42.6
	40.2
	0.868
	满意

	0075
	5180
	5
	46
	43.0
	42.3
	0.246
	满意

	0077
	5196
	4
	55
	42.7
	40.2
	0.904
	满意

	0078
	5294
	4
	55
	41.5
	40.2
	0.470
	满意

	0081
	5148
	1
	65
	46.2
	48.1
	-0.433
	满意

	0082
	5295
	1
	65
	42.3
	48.1
	-1.323
	满意

	0085
	5318
	1
	65
	50.4
	48.1
	0.525
	满意

	0086
	5093
	4
	55
	41.0
	40.2
	0.289
	满意

	0088
	5251
	1
	65
	33.8
	48.1
	-3.261
	不满意

	0089
	5170
	1
	65
	45.9
	48.1
	-0.502
	满意

	0090
	5247
	1
	65
	49.0
	48.1
	0.205
	满意

	0091
	5200
	5
	46
	43.9
	42.3
	0.563
	满意

	0092
	5151
	6
	57
	39.9
	37.3
	1.069
	满意

	0093
	5316
	3
	64
	44.2
	44.85
	-0.255
	满意

	0094
	5305
	4
	55
	44.9
	40.2
	1.700
	满意

	0095
	5354
	3
	64
	42.9
	44.85
	-0.766
	满意

	0096
	5265
	6
	57
	37.8
	37.3
	0.206
	满意

	0097
	5032
	4
	55
	36.9
	40.2
	-1.193
	满意

	0098
	5101
	2
	61
	51.5
	49.6
	0.649
	满意

	0101
	5269
	6
	57
	37.2
	37.3
	-0.041
	满意

	0102
	5089
	2
	61
	48.7
	49.6
	-0.308
	满意

	0103
	5044
	4
	55
	44.7
	40.2
	1.627
	满意

	0105
	5224
	6
	57
	36.2
	37.3
	-0.452
	满意

	0108
	5072
	1
	65
	49.6
	48.1
	0.342
	满意

	0109
	5339
	4
	55
	41.2
	40.2
	0.362
	满意

	0116
	5030
	3
	64
	42.3
	44.85
	-1.001
	满意

	0117
	5388
	1
	65
	47.3
	48.1
	-0.182
	满意

	0118
	5158
	6
	57
	39.0
	37.3
	0.699
	满意

	0120
	5301
	2
	61
	52.3
	49.6
	0.923
	满意

	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0121
	5081
	3
	64
	44.9
	44.85
	0.020
	满意

	0123
	5226
	2
	61
	52.2
	49.6
	0.889
	满意

	0124
	5287
	1
	65
	44.4
	48.1
	-0.844
	满意

	0125
	5058
	5
	46
	38.8
	42.3
	-1.231
	满意

	0127
	5181
	6
	57
	36.0
	37.3
	-0.534
	满意

	0130
	5007
	6
	57
	36.5
	37.3
	-0.329
	满意

	0131
	5174
	5
	46
	34.8
	42.3
	-2.637
	基本满意

	0132
	5076
	6
	57
	38.7
	37.3
	0.575
	满意

	0133
	5216
	5
	46
	40.7
	42.3
	-0.563
	满意

	0134
	5003
	2
	61
	49.9
	49.6
	0.103
	满意

	0135
	5100
	5
	46
	43.2
	42.3
	0.316
	满意

	0136
	5008
	4
	55
	37.8
	40.2
	-0.868
	满意

	0137
	5346
	3
	64
	45.2
	44.85
	0.137
	满意

	0138
	5020
	3
	64
	42.7
	44.85
	-0.844
	满意

	0139
	5355
	5
	46
	43.3
	42.3
	0.352
	满意

	0141
	5045
	1
	65
	52.8
	48.1
	1.072
	满意

	0142
	5141
	1
	65
	47.8
	48.1
	-0.068
	满意

	0144
	5052
	2
	61
	54.2
	49.6
	1.572
	满意

	0148
	5145
	5
	46
	46.0
	42.3
	1.301
	满意

	0149
	5323
	2
	61
	52.4
	49.6
	0.957
	满意

	0150
	5041
	6
	57
	36.9
	37.3
	-0.164
	满意

	0151
	5372
	6
	57
	40.0
	37.3
	1.110
	满意

	0152
	5292
	1
	65
	52.0
	48.1
	0.889
	满意

	0154
	5116
	2
	61
	47.5
	49.6
	-0.718
	满意

	0160
	5243
	3
	64
	43.0
	44.85
	-0.726
	满意

	0161
	5125
	5
	46
	43.9
	42.3
	0.563
	满意

	0163
	5357
	3
	64
	44.3
	44.85
	-0.216
	满意

	0165
	5383
	3
	64
	46.5
	44.85
	0.648
	满意

	0166
	5031
	5
	46
	43.0
	42.3
	0.246
	满意

	0170
	5115
	3
	64
	48.9
	44.85
	1.590
	满意

	0173
	5198
	6
	57
	36.4
	37.3
	-0.370
	满意

	0175
	5061
	6
	57
	35.3
	37.3
	-0.822
	满意

	0179
	5144
	3
	64
	41.8
	44.85
	-1.197
	满意

	0180
	5078
	5
	46
	38.4
	42.3
	-1.371
	满意

	0184
	5273
	1
	65
	45.7
	48.1
	-0.547
	满意

	0185
	5307
	6
	57
	36.5
	37.3
	-0.329
	满意

	0186
	5211
	2
	61
	47.7
	49.6
	-0.649
	满意

	0187
	5027
	4
	55
	39.5
	40.2
	-0.253
	满意

	0188
	5242
	6
	57
	39.7
	37.3
	0.986
	满意

	0189
	5009
	6
	57
	38.2
	37.3
	0.370
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0191
	5157
	4
	55
	38.1
	40.2
	-0.759
	满意

	0192
	5256
	6
	57
	38.0
	37.3
	0.288
	满意

	0193
	5018
	3
	64
	44.5
	44.85
	-0.137
	满意

	0195
	5299
	3
	64
	43.9
	44.85
	-0.373
	满意

	0197
	5289
	6
	57
	39.0
	37.3
	0.699
	满意

	0198
	5149
	5
	46
	45.1
	42.3
	0.985
	满意

	0200
	5109
	3
	64
	47.0
	44.85
	0.844
	满意

	0204
	5288
	6
	57
	37.5
	37.3
	0.082
	满意

	0205
	5363
	1
	65
	45.0
	48.1
	-0.707
	满意

	0211
	5389
	6
	57
	39.7
	37.3
	0.986
	满意

	0214
	5178
	1
	65
	48.2
	48.1
	0.023
	满意

	0216
	5215
	2
	61
	49.6
	49.6
	0.000
	满意

	0228
	5189
	3
	64
	46.2
	44.85
	0.530
	满意

	0229
	5159
	3
	64
	47.9
	44.85
	1.197
	满意

	0230
	5374
	2
	61
	48.8
	49.6
	-0.273
	满意

	0231
	5026
	4
	55
	39.9
	40.2
	-0.108
	满意

	0232
	5360
	3
	64
	47.7
	44.85
	1.119
	满意

	0233
	5322
	4
	55
	43.6
	40.2
	1.230
	满意

	0234
	5122
	4
	55
	39.7
	40.2
	-0.181
	满意

	0235
	5285
	4
	55
	37.2
	40.2
	-1.085
	满意

	0237
	5230
	6
	57
	37.3
	37.3
	0.000
	满意

	0241
	5051
	3
	64
	43.5
	44.85
	-0.530
	满意

	0243
	5331
	5
	46
	38.5
	42.3
	-1.336
	满意

	0245
	5337
	1
	65
	51.5
	48.1
	0.775
	满意

	0246
	5367
	2
	61
	49.4
	49.6
	-0.068
	满意

	0250
	5014
	5
	46
	44.9
	42.3
	0.914
	满意

	0255
	5049
	6
	57
	35.3
	37.3
	-0.822
	满意

	0256
	5262
	6
	57
	37.0
	37.3
	-0.123
	满意

	0257
	5270
	2
	61
	49.2
	49.6
	-0.137
	满意

	0258
	5206
	2
	61
	43.7
	49.6
	-2.016
	基本满意

	0259
	5324
	2
	61
	47.3
	49.6
	-0.786
	满意

	0263
	5182
	6
	57
	34.3
	37.3
	-1.233
	满意

	0265
	5137
	1
	65
	49.7
	48.1
	0.365
	满意

	0268
	5293
	2
	61
	51.1
	49.6
	0.513
	满意

	0270
	5252
	6
	57
	36.3
	37.3
	-0.411
	满意

	0289
	5315
	3
	64
	42.8
	44.85
	-0.805
	满意

	0290
	5193
	6
	57
	38.4
	37.3
	0.452
	满意

	0303
	5201
	3
	64
	45.0
	44.85
	0.059
	满意

	0310
	5192
	3
	64
	45.3
	44.85
	0.177
	满意

	0311
	5152
	2
	61
	55.6
	49.6
	2.051
	基本满意


	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0312
	5335
	3
	64
	44.4
	44.85
	-0.177
	满意

	0318
	5197
	2
	61
	46.1
	49.6
	-1.196
	满意

	0319
	5353
	1
	65
	47.5
	48.1
	-0.137
	满意

	0325
	5217
	2
	61
	50.0
	49.6
	0.137
	满意

	0333
	5261
	4
	55
	37.4
	40.2
	-1.013
	满意

	0336
	5241
	4
	55
	38.3
	40.2
	-0.687
	满意

	0338
	5240
	5
	46
	41.2
	42.3
	-0.387
	满意

	0339
	5177
	3
	64
	47.5
	44.85
	1.040
	满意

	0340
	5213
	2
	61
	46.7
	49.6
	-0.991
	满意

	0341
	5066
	6
	57
	34.0
	37.3
	-1.356
	满意

	0346
	5328
	6
	57
	37.7
	37.3
	0.164
	满意

	0349
	5185
	5
	46
	42.8
	42.3
	0.176
	满意

	0350
	5312
	1
	65
	44.7
	48.1
	-0.775
	满意

	0351
	5336
	2
	61
	52.4
	49.6
	0.957
	满意

	0352
	5190
	5
	46
	44.4
	42.3
	0.738
	满意

	0356
	5103
	6
	57
	37.2
	37.3
	-0.041
	满意

	0358
	5380
	4
	55
	39.1
	40.2
	-0.398
	满意

	0359
	5166
	5
	46
	42.3
	42.3
	0.000
	满意

	0360
	5035
	1
	65
	49.8
	48.1
	0.388
	满意

	0362
	5059
	6
	57
	39.1
	37.3
	0.740
	满意

	0364
	5302
	6
	57
	36.9
	37.3
	-0.164
	满意

	0365
	5142
	1
	65
	50.6
	48.1
	0.570
	满意

	0366
	5067
	1
	65
	47.9
	48.1
	-0.046
	满意

	0367
	5208
	6
	57
	35.2
	37.3
	-0.863
	满意

	0368
	5068
	1
	65
	53.4
	48.1
	1.209
	满意

	0369
	5140
	5
	46
	44.8
	42.3
	0.879
	满意

	0370
	5117
	4
	55
	35.6
	40.2
	-1.664
	满意

	0371
	5223
	3
	64
	43.3
	44.85
	-0.609
	满意

	0377
	5266
	6
	57
	39.0
	37.3
	0.699
	满意

	0383
	5278
	3
	64
	44.1
	44.85
	-0.294
	满意

	0384
	5171
	4
	55
	39.0
	40.2
	-0.434
	满意

	0386
	5143
	1
	65
	50.4
	48.1
	0.525
	满意

	0390
	5319
	6
	57
	39.7
	37.3
	0.986
	满意

	0395
	5105
	4
	55
	40.2
	40.2
	0.000
	满意

	0398
	5037
	2
	61
	51.3
	49.6
	0.581
	满意

	0409
	5310
	6
	57
	38.2
	37.3
	0.370
	满意

	0413
	5153
	4
	55
	37.1
	40.2
	-1.121
	满意

	0421
	5326
	5
	46
	42.1
	42.3
	-0.070
	满意

	0422
	5258
	3
	64
	44.8
	44.85
	-0.020
	满意

	0423
	5165
	3
	64
	44.5
	44.85
	-0.137
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0426
	5155
	3
	64
	44.8
	44.85
	-0.020
	满意

	0427
	5296
	6
	57
	39.1
	37.3
	0.740
	满意

	0429
	5329
	1
	65
	44.4
	48.1
	-0.844
	满意

	0430
	5245
	4
	55
	44.4
	40.2
	1.519
	满意

	0431
	5274
	3
	64
	44.4
	44.85
	-0.177
	满意

	0432
	5053
	5
	46
	40.8
	42.3
	-0.527
	满意

	0433
	5055
	4
	55
	38.7
	40.2
	-0.542
	满意

	0435
	5021
	4
	55
	41.6
	40.2
	0.506
	满意

	0438
	5350
	3
	64
	48.0
	44.85
	1.237
	满意

	0440
	5221
	1
	65
	51.7
	48.1
	0.821
	满意

	0441
	5343
	1
	65
	52.0
	48.1
	0.889
	满意

	0442
	5321
	6
	57
	37.8
	37.3
	0.206
	满意

	0443
	5239
	1
	65
	46.7
	48.1
	-0.319
	满意

	0448
	5348
	3
	64
	39.4
	44.85
	-2.140
	基本满意

	0449
	5330
	1
	65
	47.8
	48.1
	-0.068
	满意

	0458
	5255
	4
	55
	38.0
	40.2
	-0.796
	满意

	0460
	5300
	2
	61
	54.2
	49.6
	1.572
	满意

	0462
	5385
	3
	64
	46.6
	44.85
	0.687
	满意

	0463
	5147
	6
	57
	34.4
	37.3
	-1.192
	满意

	0466
	5268
	1
	65
	43.3
	48.1
	-1.095
	满意

	0468
	5111
	3
	64
	48.0
	44.85
	1.237
	满意

	0473
	5183
	2
	61
	47.8
	49.6
	-0.615
	满意

	0477
	5146
	1
	65
	47.2
	48.1
	-0.205
	满意

	0478
	5248
	2
	61
	50.9
	49.6
	0.444
	满意

	0479
	5228
	5
	46
	44.7
	42.3
	0.844
	满意

	0480
	5263
	3
	64
	42.9
	44.85
	-0.766
	满意

	0482
	5131
	3
	64
	41.4
	44.85
	-1.355
	满意

	0485
	5043
	2
	61
	54.8
	49.6
	1.777
	满意

	0487
	5013
	2
	61
	51.3
	49.6
	0.581
	满意

	0488
	5244
	3
	64
	44.0
	44.85
	-0.334
	满意

	0489
	5062
	2
	61
	54.3
	49.6
	1.606
	满意

	0497
	5104
	3
	64
	49.1
	44.85
	1.669
	满意

	0503
	5156
	3
	64
	43.7
	44.85
	-0.452
	满意

	0508
	5260
	1
	65
	45.9
	48.1
	-0.502
	满意

	0537
	5034
	6
	57
	34.7
	37.3
	-1.069
	满意

	0541
	5218
	1
	65
	56.7
	48.1
	1.961
	满意

	0542
	5303
	1
	65
	45.9
	48.1
	-0.502
	满意

	0552
	5202
	3
	64
	48.3
	44.85
	1.355
	满意

	0561
	5219
	1
	65
	48.2
	48.1
	0.023
	满意

	0562
	5222
	6
	57
	36.7
	37.3
	-0.247
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0565
	5309
	3
	64
	48.8
	44.85
	1.551
	满意

	0573
	5377
	1
	65
	45.6
	48.1
	-0.570
	满意

	0574
	5108
	1
	65
	42.2
	48.1
	-1.345
	满意

	0579
	5138
	5
	46
	42.2
	42.3
	-0.035
	满意

	0582
	5160
	1
	65
	47.7
	48.1
	-0.091
	满意

	0584
	5006
	2
	61
	50.3
	49.6
	0.239
	满意

	0585
	5188
	6
	57
	36.8
	37.3
	-0.206
	满意

	0586
	5381
	6
	57
	39.8
	37.3
	1.028
	满意

	0587
	5016
	5
	46
	39.4
	42.3
	-1.020
	满意

	0592
	5083
	5
	46
	43.2
	42.3
	0.316
	满意

	0596
	5386
	2
	61
	52.3
	49.6
	0.923
	满意

	0599
	5334
	4
	55
	41.3
	40.2
	0.398
	满意

	0602
	5121
	1
	65
	50.4
	48.1
	0.525
	满意

	0605
	5071
	2
	61
	51.5
	49.6
	0.649
	满意

	0606
	5338
	1
	65
	49.2
	48.1
	0.251
	满意

	0608
	5233
	6
	57
	41.1
	37.3
	1.562
	满意

	0610
	5267
	4
	55
	42.9
	40.2
	0.976
	满意

	0612
	5384
	3
	64
	46.4
	44.85
	0.609
	满意

	0614
	5134
	3
	64
	47.4
	44.85
	1.001
	满意

	0615
	5028
	4
	55
	43.9
	40.2
	1.338
	满意

	0621
	5124
	4
	55
	37.5
	40.2
	-0.976
	满意

	0623
	5113
	2
	61
	51.4
	49.6
	0.615
	满意

	0624
	5088
	2
	61
	49.5
	49.6
	-0.034
	满意

	0625
	5130
	5
	46
	39.6
	42.3
	-0.949
	满意

	0626
	5379
	2
	61
	49.1
	49.6
	-0.171
	满意

	0627
	5090
	5
	46
	43.0
	42.3
	0.246
	满意

	0629
	5283
	2
	61
	47.9
	49.6
	-0.581
	满意

	0634
	5205
	4
	55
	43.3
	40.2
	1.121
	满意

	0641
	5136
	4
	55
	41.6
	40.2
	0.506
	满意

	0644
	5184
	5
	46
	43.3
	42.3
	0.352
	满意

	0650
	5132
	4
	55
	37.9
	40.2
	-0.832
	满意

	0652
	5225
	6
	57
	41.4
	37.3
	1.685
	满意

	0653
	5306
	3
	64
	50.2
	44.85
	2.101
	基本满意

	0659
	5019
	2
	61
	53.1
	49.6
	1.196
	满意

	0660
	5351
	3
	64
	43.8
	44.85
	-0.412
	满意

	0661
	5234
	1
	65
	51.5
	48.1
	0.775
	满意

	0662
	5358
	5
	46
	36.4
	42.3
	-2.075
	基本满意

	0663
	5048
	2
	61
	45.0
	49.6
	-1.572
	满意

	0666
	5173
	1
	65
	47.9
	48.1
	-0.046
	满意

	0667
	5209
	1
	65
	53.0
	48.1
	1.117
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0668
	5074
	1
	65
	51.4
	48.1
	0.753
	满意

	0671
	5118
	4
	55
	35.4
	40.2
	-1.736
	满意

	0672
	5275
	3
	64
	42.8
	44.85
	-0.805
	满意

	0674
	5194
	6
	57
	33.4
	37.3
	-1.603
	满意

	0675
	5369
	4
	55
	40.4
	40.2
	0.072
	满意

	0676
	5082
	4
	55
	36.5
	40.2
	-1.338
	满意

	0680
	5038
	2
	61
	50.2
	49.6
	0.205
	满意

	0682
	5347
	3
	64
	43.8
	44.85
	-0.412
	满意

	0683
	5257
	2
	61
	47.9
	49.6
	-0.581
	满意

	0684
	5010
	1
	65
	43.4
	48.1
	-1.072
	满意

	0685
	5250
	4
	55
	43.4
	40.2
	1.157
	满意

	0687
	5199
	5
	46
	41.6
	42.3
	-0.246
	满意

	0688
	5212
	2
	61
	45.5
	49.6
	-1.401
	满意

	0694
	5154
	2
	61
	50.1
	49.6
	0.171
	满意

	0696
	5070
	5
	46
	42.1
	42.3
	-0.070
	满意

	0699
	5282
	3
	64
	46.2
	44.85
	0.530
	满意

	0703
	5129
	2
	61
	51.6
	49.6
	0.684
	满意

	0705
	5033
	5
	46
	29.2
	42.3
	-4.606
	不满意

	0709
	5291
	4
	55
	38.1
	40.2
	-0.759
	满意

	0711
	5107
	4
	55
	41.3
	40.2
	0.398
	满意

	0712
	5135
	6
	57
	38.1
	37.3
	0.329
	满意

	0718
	5361
	1
	65
	52.6
	48.1
	1.026
	满意

	0728
	5075
	5
	46
	46.2
	42.3
	1.371
	满意

	0740
	5120
	4
	55
	35.7
	40.2
	-1.627
	满意

	0746
	5112
	1
	65
	53.8
	48.1
	1.300
	满意

	0754
	5091
	5
	46
	38.6
	42.3
	-1.301
	满意

	0762
	5232
	4
	55
	38.0
	40.2
	-0.796
	满意

	0794
	5259
	3
	64
	45.2
	44.85
	0.137
	满意

	0801
	5022
	3
	64
	41.8
	44.85
	-1.197
	满意

	0807
	5126
	1
	65
	49.9
	48.1
	0.410
	满意

	0809
	5080
	4
	55
	38.9
	40.2
	-0.470
	满意

	0810
	5227
	6
	57
	37.4
	37.3
	0.041
	满意

	0851
	5163
	2
	61
	50.9
	49.6
	0.444
	满意

	0863
	5281
	2
	61
	53.7
	49.6
	1.401
	满意

	0871
	5005
	1
	65
	48.8
	48.1
	0.160
	满意

	0910
	5025
	1
	65
	53.8
	48.1
	1.300
	满意

	0912
	5264
	4
	55
	41.6
	40.2
	0.506
	满意

	0914
	5168
	3
	64
	46.6
	44.85
	0.687
	满意

	0915
	5238
	2
	61
	49.4
	49.6
	-0.068
	满意

	0917
	5370
	2
	61
	51.1
	49.6
	0.513
	满意


	会员号
	样品号
	组号
	组样本数
	检测值                   MPa
	中位值                    MPa
	z比分数
	结果

	0918
	5098
	5
	46
	48.6
	42.3
	2.215
	基本满意

	0928
	5069
	5
	46
	42.3
	42.3
	0.000
	满意

	0929
	5371
	4
	55
	43.2
	40.2
	1.085
	满意

	0931
	5341
	4
	55
	43.4
	40.2
	1.157
	满意

	0932
	5390
	2
	61
	49.0
	49.6
	-0.205
	满意

	0937
	5356
	2
	61
	47.5
	49.6
	-0.718
	满意

	0938
	5235
	3
	64
	45.0
	44.85
	0.059
	满意

	0940
	5231
	6
	57
	38.7
	37.3
	0.575
	满意

	0941
	5207
	5
	46
	42.6
	42.3
	0.105
	满意

	0945
	5237
	3
	64
	46.5
	44.85
	0.648
	满意

	0948
	5290
	4
	55
	41.8
	40.2
	0.579
	满意

	0950
	5057
	4
	55
	37.6
	40.2
	-0.940
	满意

	0952
	5139
	1
	65
	27.4
	48.1
	-4.721
	不满意

	0953
	5095
	2
	61
	57.1
	49.6
	2.563
	基本满意

	0955
	5297
	4
	55
	39.8
	40.2
	-0.145
	满意

	0967
	5378
	5
	46
	40.5
	42.3
	-0.633
	满意

	0969
	5359
	1
	65
	50.2
	48.1
	0.479
	满意

	0974
	5102
	4
	55
	39.8
	40.2
	-0.145
	满意

	0975
	5017
	1
	65
	46.4
	48.1
	-0.388
	满意

	0984
	5382
	4
	55
	41.4
	40.2
	0.434
	满意

	0986
	5254
	4
	55
	40.5
	40.2
	0.108
	满意

	0992
	5164
	6
	57
	39.0
	37.3
	0.699
	满意

	0999
	5364
	3
	64
	46.5
	44.85
	0.648
	满意

	1000
	5286
	4
	55
	42.9
	40.2
	0.976
	满意

	1002
	5110
	3
	64
	44.4
	44.85
	-0.177
	满意

	1005
	5332
	2
	61
	52.6
	49.6
	1.025
	满意

	1010
	5172
	6
	57
	39.0
	37.3
	0.699
	满意

	1017
	5015
	3
	64
	50.4
	44.85
	2.179
	基本满意

	1019
	5314
	5
	46
	40.8
	42.3
	-0.527
	满意



